全椒县人民医院日立生化分析仪维修维护及校准项目

单一来源采购文件

采   购   人：全椒县人民医院

采购代理机构：安徽简颢工程项目管理有限公司

2024年07月

全椒县人民医院日立生化分析仪维修维护及校准项目

应答函

致：全椒县人民医院

我单位经研究决定       （参加/放弃）全椒县人民医院        采购项目投标，承诺按规定时间提交相关资料，并遵守文件的要求及有关规定。

特此函复

供应商：          (盖章)

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

联系电话：

年  月  日

全椒县人民医院日立生化分析仪维修维护及校准项目

单一来源采购文件

- 资质要求：

  - 具有独立承担民事责任的能力：

  - 投标人为企业的，应提供有效的“营业执照”；

  - 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

  - 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

  - 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

  - 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

  - 本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包、转包。

（以上提供有效的证明材料复印件并加盖公章，装订在投标文件中）

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全椒县人民医院日立生化分析仪维修维护及校准项目 | 一年 |

- 三、采购内容及要求

（一）、日立全自动生化分析仪（7600-020）拟所做项目及更换配件

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日立7600-020设备性能校准作业 | 1 |
| 2 | 清洗机构白块 | 2 |
| 3 | 搅拌棒 | 2 |
| 4 | 清洗机构1、2管路 | 2 |
| 5 | 注射器密封垫（样品） | 2 |
| 6 | 注射器密封垫（试剂） | 4 |
| 7 | 真空泵膜片 | 2 |
| 8 | 真空负压三通阀 | 2 |

（二）、日立全自动生化分析仪（7600-020）仪器性能校准设备保养

进行校准作业前必须对仪器进行全面的维护保养，主要实施内容如下：

| 部位 | 实施项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 光路清扫 | 光度计侧窗脏污 |  |
|  | 红外滤光片、透镜的脏污 |  |
|  | 反应槽透光窗 |  |
|  | 红外滤光片、透镜 |  |
| 反应系 | 反应槽水循环、溢水状态 |  |
|  | 反应槽清洗 |  |
| 清洗1/2机构 | 吸嘴的下降位置、缓冲动作 |  |
|  | 吸嘴及吸嘴管路的脏污、吸力 |  |
|  | 清洗剂吐出量、管路脏污、滴液 |  |
|  | 杯空白水量、管路脏污、滴液 |  |
|  | 洗净水吐出量、管路脏污、滴液 |  |
| 搅拌机构 | 搅拌棒的脏污、弯曲、擦伤 |  |
|  | 冲洗槽的脏污、吐水及排水状态 |  |
| S加样机构 | 到反应杯、样品杯的水平位置 |  |
|  | 针的脏污、滴液、堵塞 |  |
|  | 上下轴动作、脏污、上油 |  |
|  | 冲洗槽的脏污、吐水及排水状态 |  |
| R加样机构 | 到反应杯、试剂瓶的水平位置 |  |
|  | 针的脏污、滴液、堵塞 |  |
|  | 上下轴动作、脏污、上油 |  |
|  | 冲洗槽的脏污、吐水及排水状态 |  |
| 过滤网 | 反应槽过滤网 |  |
|  | 给水过滤网 |  |
|  | 散热器过滤网 |  |
| 检查确认 | 供电状态检查确认 |  |
|  | 光度计检查确认 |  |
|  | 杯空白检查确认 |  |
|  | 重复性检查确认 |  |
|  | 所有轨道清扫加油 |  |
|  | 所有管路84冲洗 |  |

备注：

- 提供配件必须为原厂全新配件。到场更换时须提供零配件相关材料，包括但不限于生产厂家质量证明，进口产品报关单等。新零配件更换前须由本院设备科和科室相关人员验收并确认，如发现非原厂全新，招标人有权终止合同。

- 执行仪器保全作业和性能验证的工程师须有厂家的资质认证，提供相关资质证明。

- 执行仪器性能验证需执行行业标准，并出具正式性能校准报告。

- 4、维护维修及校准作业需在仪器停止使用时进行，不得影响日常检测任务。

- 四、最高限价：49000元（总价超最高限价按无效投标处理）

- 五、合同期、付款方式及其他：

- 维修完成验收合格正常使用3个月后支付合同款的70%，余款30%一年机器无质量问题且服务承诺兑现后无息付清。

- 六、评标办法：

本项目采用单一来源方式确定中标候选人

（本次评审采用最低价法，实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，由评标委员会向响应文件评审有效的供应商进行询标，供应商应在规定的时间内，进行二次报价(最后报价)。第二次报价即为最后报价，若供应商未在规定的时间内进行二次报价(最后报价)或其二次报价被评标委员会会认定无效的，评标委员会默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，评审结果以供应商的最后报价为准，二次报价(最后报价)不得高于其一次报价，否则取消其投标资格。采用单价合同的项目，最终响应报价的综合单价结合一次报价中的各项综合单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。）

- 七、响应要求：

  - 本次项目各响应单位需响应采购范围及内容。

  - 采购代理机构按单一来源采购文件中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的授权人应携带本人身份证原件及授权委托书参加开标会议并参加投标。

  - 采购文件获取方式: 全椒县人民医院官网下载；

  - 响应文件要求：标书一正一副，胶装装订成册后密封在一个档案袋中，加盖骑缝章，档案袋封面注明项目名称、单位、联系人及联系方式。

  - 开标时间：2024年8月6日15时00分。

  - 开标地点：全椒县人民医院行政楼三楼会议会

  - 代理费：1500元，此项费用由中标单位在领取中标通知书时支付给代理公司。供应商在响应报价中考虑上述费用。

  - 招标人：全椒县人民医院 联系人：胡主任 电话：0550-5217109

- 联系人：监察审计科张主任 电话：0550-5282155

  - 招标代理机构：安徽简颢工程项目管理有限公司  联系人：张莹

- 电  话：15955056662

投标文件格式

注明正本或副本

全椒县人民医院                  项目

投

标

文

件

响应单位：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

联系人姓名：           联系电话：

年        月        日

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：     系          （响应单位名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明

特此证明。

响应单位：            （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “             ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

响应单位（盖单位章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （响应单位名称）对本单一来源采购文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

响应单位名称：               （公章）

日    期：

质量保证书

本承诺声明：                   （响应单位名称）对本项目免费质量保证为：        年。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

响应单位名称：    （公章）

日        期：

响应报价表（格式自拟）

诚信响应承诺书

全椒县人民医院：

为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不诚信、不公平竞争情况的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，特向贵院郑重承诺：

一、我公司所提供的各种材料真实、有效，承担相应的法律责任。

二、我公司逐条如实填写招标各项要求及参数的响应情况，如有任何虚假成分，同意招标人无条件取消我公司此次投标资格，同意招标人无条件取消我公司今后两年参加全椒县人民医院各项投标的资格。中标后无正当理由放弃中标资格或无正当理由不与采购人及时订立合同，同意招标人无条件取消我公司今后一年参加全椒县人民医院各项投标的资格。因我公司自身疏忽造成响应偏差而又放弃中标资格的，同意招标人无条件取消我公司今后六个月参加全椒县人民医院各项投标的资格。

三、同意贵院签订合同前提供样机验证参数的要求，如不符合的无条件退货，并赔偿相关损失。

如有违上述承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收投标保证金或履约保证金。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

清廉响应承诺书

全椒县人民医院纪委：

为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵院纪委郑重承诺：

一、我公司任何工作人员绝不以任何理由主动向贵院任何领导和职工行贿。

二、贵院如有任何人员向我公司工作人员索要钱物，我公司人员会坚决拒绝并立即向贵院纪委书面举报。

三、我公司绝不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。

如果有违上述三项承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。

响应单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

其他材料（如有）：