不锈钢综合手术台

应用现代技术，结合人性化的设计理念，满足手术过程中影像观察和诊断要求，综合性强，供医院手术室施行人体各部分手术，即：胸外科、五官科，心脏血管、体外循环、腹腔胆囊切除、肾切除、颈部、颈椎、腰椎、脊柱、背部、泌尿、妇科、脑神经外科、直肠、骨科下肢牵引（配合骨科牵引架）等手术。手术床采用线型手持控制器，便于操作。

| 1. | 整体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 全电动多功能手术床 | 电动调节如下功能：床面升降、前后倾、左右倾、台面平移、背板上下折、头板调直、腿板上下折。 |
| 1.2 | 电源 | 充满电的电池可提供约80-120次完整操作循环，视使用情况、约可使用一周。 |
| 1.3 | 床板 | 床板：由头板、背板、坐板、分腿腿板、足板等五部分组成，头板可拆卸并可以根据病人舒适度任意调节角度，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸。 |
| 1.4 | 手术床的移动、转向和固定。 | 手术床具有极佳的移动性和转向性，机械支撑固定。 |
| 1.5 | 腰桥功能 | 内置腰桥 |
| *1.6 | 驱动方式。 | 采用机械电动驱动方式。 |
| *1.7 | 手术台材料 | 手术台外罩及整床的头板架、背板架、座板架、腿板架、足板架为304不锈钢材料，使用中不生锈，附件不易损坏，床板由透X光的高分子材料制成，无阴影。 |
| 1.8 | 床面及床垫 | 台面采用高纯度酚醛纸板，配合C型臂，X光摄像无阴影。床垫采用：聚氨酯成型垫，易消毒清理。无缝隙可避免细菌滋生。 |
| 1.9 |  | 轨道采用特殊工艺，方便附件拆卸更换。 |
| 2 | 电动手术床技术参数要求： |  |
| 2.1 | 台面高度调节范围 | 台面高度调节范围：750mm~1000mm；高度调节范围≥250mm；手术床宽度≥555mm；手术床长度≥2150mm。 |
| 2.2 | 前后倾 | 前后倾≥25° |
| 2.3 | 左倾/右倾 | 左倾/右倾：≥25° |
| 2.4 | 头板(上/下)折 | 头板(上/下)折：≥45°/90° |
| *2.5 | 头板上升高度 | ≥70mm |
| *2.6 | 背板(上/下)折 | 背板(上/下)折：≥68°/22° |
| *2.7 | 台面前后平移 | 台面前后平移：≥350mm |
| *2.8 | 腿板下折（电动） | 腿板上折≥20°腿板下折≥90° |
| 2.9 | 腰板调节范围 | 腰板调节≥110mm |
| 3.0 | 最大承重量 | 最大承重量：≥275公斤 |