技术参数

＊1.  记录盒运行于xp以上操作平台，与原有应用软件互相兼容。

2.  可自动进行24小时的血压测量

3.  体积小巧，便于患者携带

4.  具有自动重测功能

5.  可通过监测仪上的按钮进行手动测量

6.  可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息

＊7.  血压记录盒可与HOLTER记录盒同时佩戴，动态血压数据可输入HOLTER报告，同时观察动态趋势图及心电图

＊8.  记录间隔：5,10，15,20,30,45,60,90,120min可调

＊9.  测量方式：逐步释压震荡测量法

10.  可显示收缩压范围：70mmHg-290mmHg

11.  可显示舒张压范围：40mmHg-150mmHg

12.  血压静态测量误差：在40mmHg-290mmHg范围内，血压静态测量误差不大于±3mmHg

13.  可显示脉搏率范围：40次/分-200次/分

14.  单次测量时间：在30秒-45秒之间

15.  监测持续时间：≥24小时

16.  过压保护：当臂带内压力在300mmHg-320mmHg范围内时，臂带能够自动释压

17.  数据存储：可存储≥300次测量的完整数据

18.  储存介质：非易失性存储器

19.  电源：两节5号碱性电池

20.  电池使用时间：一组电池可以进行≥140次测量